谈谈高压验电器校验仪的使用

高压验电器校验仪在进行使用之前会针对10kV或35kV验电器选择K2开关，高压验电器在进行使用的时候会对应K1应在关的位置。之后也就会把K1扳向开的位置，对应于K2的开关，35kV和10kV指示灯应对应发红色荧光。把高压验电器探针触以及高压输出顶部，此时验电器应有相应的带电指示或鸣叫声（所有的带电功能全部显示）。

之后就高压验电器在进行使用的时候，也就要注意必须是要远离高压输出套管，验电器应该不再有带电反映，反复进行试验3～4次，证明验电器带电显示部分正常。

高压验电器校验仪使用方法以及注意事项，使用之前应该根据被验电设备的额定电压进行使用全适电压等级的验电器。验电之前应该对验电器进行自检试验，使用的时候需要同时按住自检导电金属开关与触电探针，验电指示器发出间歇振荡声光讯号，则证明验电器性能完好，这时候我们也就能直接进行验电。

或者就高压验电器校验仪在进行使用的时候，也可把伸缩绝缘杆拉开进行验电操作，手不可以超过规定的安全环，验电器触头和等级的带电体触示，这时候也就会发出间歇声光讯号表示有电，不然也就会表示无电，必须要更换电池，在打开验电器上盖之后，就能直接更换电池了。

高压验电器校验仪上的电路工作于电子自动关闭，长期连待命，有信号输入就会开始，无信号就会自动关闭，功耗上不会小，不需要常换电池。所以采用AG13号氧气银电池4粒，电压6V。高压验电器校验仪自检的时候不能发出声光讯号时则请更换电池。

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器生产厂家，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机生产厂家等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!