互感器测试仪主要技术特点

1、全自动型测试仪

只需设定zui高输出电压和zui大输出电流，仪器即可从零开始自动升压或升流进行各种试验。试验中自动记录测试数据、描绘伏安特性曲线、10%和5%误差曲线，并自动计算拐点值。省去了手动调压、人工记录整理、描曲线等烦琐步骤，极大的提高了测试效率。试验结果可以储存在仪器内，可以现场打印、存储后打印，也可用U盘拷贝传至电脑处理打印。操作快捷、简单、方便，容易掌握。

2、功能全面

装置所具备的功能如下：

CT试验：伏安特性曲线                   PT试验：伏安特性曲线

曲线拐点自动计算                        曲线拐点自动计算

5%和10%误差曲线                        5%和10%误差曲线

变比、极性                              变比、极性

比差、角差测量                          比差，角差测量

二次侧回路负载测试、                    二次侧回路负载测试

二次绕组交流耐压                        二次绕组交流耐压

二次直流电阻测试                        二次直流电阻测试

一次通流测试

3、 输出保持

具有升压保持功能，用于计量检测及二次交流耐压试验。具有升流保持功能，用于二次回路检查。

4、真有效值采样

所有电压、电流信号均为真有效值采样，请用真有效值表进行校证。

5、单一电源，操作方便

仅需单一输入电源，AC220V,摒弃个别厂家的还需要380V电源才能够达到技术要求的落后手段。

6、U盘保存

试验的数据可通过U盘传至PC机，由PC进行处理，显示、打印、存储数据及曲线报告，极大地方便了用户整理报告。

7、日期和时钟

仪器自带有系统时间，试验时装置自动记录测试时间，以便于测试记录的存储与查看。

8、不接触测试，安全性高

全微机化装置，设定完成后完全不需人工接触，仪器全自动进行测试。可使测试人员远离高压电路，确保测试人员安全。

9、输出容量大

单机输出功率大，交流电压输出高达2500V，电流输出短时可达25A；zui大电流600A机型为600A，1000A机型为1000A。

10、自带大屏幕8寸彩色触摸LCD、全汉化图形界面

屏幕的分辨率高达1024*768，清晰度高，全彩色触摸操作国内ling先，测试时直接显示伏安曲线图、试验记录数据，直观方便。面板自带打印机，可随时打印曲线图及测试数据。

11、触摸屏操作

采用我公司独创的触摸技术进行操作。全面取消面板按键、开关、控制旋钮等各种常规控件。操作简单方便，使用寿命长。

12、超大容量的数据存储

单机各个功能试验可存储200组测试数据，数据掉电永久不会丢失，可试验完毕调出打印或上传至电脑保存、打印。仪器还具有单机U盘数据存储功能，将现场测试数据保存到U盘上，做到现场测试记录无限量保存。

13、产品优势及特点

本测试仪相比别家的产品在质量上，特别是带载能力上有明显的提高，整个回路的导线长度zui大到9米，这个数据大大优于国内其他厂家的8米甚至更少，主要是测试仪内部的升流器容量很足，铁芯质量要大，线路优化所致。

本测试仪支持把U盘转存的数据拷贝到电脑上位机软件里面去然后再进行编辑的能力，市面上一般的测试仪厂家都没有上位机软件，本公司配有上位机软件。

二、装置技术参数和硬件结

1、装置技术参数

（1）600A机型请参看以下参数：

| 电源输入电压 |  | AC 220V AC 220 V | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- |
| CT伏安特性试验 | 二次电流，二次电压 | 0～2500V，0～20A | 0.1V、1mA |
| CT变比，比差角差试验 | 一次侧电流 | 0～600A | 0.1A |
|  | 二次额定电流 | 5A，1A | 1mA |
| CT二次回路负载 | 二次电流 | 5A，1A | 1mA |
|  | 二次回路阻抗 | 0～10Ω | 0.01Ω |
| CT一次通流 | 一次侧电流 | 0～600A | 0.1A |
| PT伏安 特性试验 | 输出电压 | 0～200V | 0.1V |
|  | 输出电流 | 0～10A | 1mA |
| PT变比，比差角差试验 | 一次侧电压 | 0～2500V | 0.1V |
|  | 二次额定电压 | 100V,100/V ,100/3V | 1mV |
| 测量精度 | 伏安特性试验 | < 0.5% |  |
|  | 5%及10%误差曲线 | < 1% |  |
|  | 变比试验 | < 0.5% |  |
|  | 比差角差试验 | < 1% |  |
|  | 二次回路负载测试 | < 0.5% |  |
| 装置电源电压 |  | AC 220V 50～60Hz |  |
| 工作环境温度 |  | -10℃ - +50℃ |  |
| 测试仪主机体积 |  | 500mm*310mm*375mm |  |
| 测试仪主机重量 |  | 40kg |  |

（2）1000A机型请参看以下参数：

| 电源输入电压 |  | AC 220V AC 220 V | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- |
| CT伏安特性试验 | 二次电流，二次电压 | 0～2500V，0～20A | 0.1V、1mA |
| CT变比，比差角差试验 | 一次侧电流 | 0～1000A | 0.1A |
|  | 二次额定电流 | 5A，1A | 1mA |
| CT二次回路负载 | 二次电流 | 5A，1A | 1mA |
|  | 二次回路阻抗 | 0～10Ω | 0.01Ω |
| CT一次通流 | 一次侧电流 | 0～1000A | 0.1A |
| PT伏安 特性试验 | 输出电压 | 0～200V | 0.1V |
|  | 输出电流 | 0～10A | 1mA |
| PT变比，比差角差试验 | 一次侧电压 | 0～2500V | 0.1V |
|  | 二次额定电压 | 100V,100/V ,100/3V | 1mV |
| 测量精度 | 伏安特性试验 | < 0.5% |  |
|  | 5%及10%误差曲线 | < 1% |  |
|  | 变比试验 | < 0.5% |  |
|  | 比差角差试验 | < 1% |  |
|  | 二次回路负载测试 | < 0.5% |  |
| 装置电源电压 |  | AC 220V 50～60Hz |  |
| 工作环境温度 |  | -10℃ - +50℃ |  |
| 测试仪主机体积 |  | 500mm*310mm*375mm |  |
| 测试仪主机重量 |  | 45kg |  |

2、装置基本结构及组成

装置主机包含全自动升压器、内置升流器、微机控制系统、8寸彩屏大屏幕全汉化LCD、分辨率高达1024*768，带微型打印机、全触摸操作、USB口、等部分。装置主机可以直接用于做CT的伏安特性试验、拐点计算、5％和10％误差曲线、变比极性试验、比差试验、角差试验、二次侧回路负载测试、一次通流试验。PT的伏安特性试验、变比极性试验，以及CT/PT的二次绕组交流耐压，CT/PT二次直流电阻等试验。

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器生产厂家，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机生产厂家等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!