KVA-5型继电器综合实验装置优点使用方法

本机为保护继电器通用测试仪器，适用于电流、电压、时间、中间等继电器与跳、合闸试验，具有坚固耐用、体积小、重量轻、功能全，便于携带等特点。

KVA-5型继电器综合实验装置使用方法：

首先，将被试继电器的“常开”、“常闭”接点用连接线接至仪器的被测接点，同时将被试继电器的动作线圈接点接至“交流输出”、“直流输出”、或“0---50A、0---100A”大电流输出端子（注：“交流输出、直流输出”同样可以输出电流。）

然后，用电压选择开关选择试验电压范围（使用：“0---50A、0---100A”时“电压选择开关”只要放在交流档即可），同时将电压电流显示开并放在试验要求的位子，比如：试验在交流电压继电器，应将“交流、直流”放在“交流”，“电压、电流”放在“电压”。（使用“0---50A、0---100A”时，应外接标准电流表，此时与显示无关）。

如果：使用直流电源必须将电压选择开关放在直流档，同时，根据电压要求将电压连线短接，不然，无直流电源输出。

“保持、不保持”开关是指被试继电器在动作以后，“保持”状态时仪器仍然保持供电状态，“不保持”则反之。

1．校验电流继电器：

首先，将调压器置于“0”，控制开关选在“断”，输出电流可根据需要在交流0—100A（—～7.5V），0—50A（—～15V），0—20A（—～110V），0—5A（—～220V）或直流的输出端子上。连接好试验导线，同时，继电器的常开或常闭触点与“被测接点”也连接妥当，然后，合上空气开关，并将控制开关置于“合”档，同时，秒表选择开关放在“常开、常闭”的相反位子，此时蜂鸣器无声，然后慢慢调节调压器，使用流升至蜂鸣器发声，表示继电器已动作，这时可从电压流表或外接电流表中读取动作电流的整定值。

2．校验电压继电器：

首先，将调压器置于“0”，控制开关选在“断”，输出电压可接在交流电压0～440V（2.5A），0—～220V（5A），0—～110V（20A）或直流电压0——350V（3A）或0——110V（8V）的输出端子上，接好试验导线，将继电器的常开触点与“被测接点”连接妥当，然后，合上空气开关，将控制开关置于“合”档，同时，秒表选择开关放在“常开、常闭”的相反位子，此时蜂鸣器无声，然后慢慢调节调压器，使用压升至蜂鸣器发声，表示继电器已动作，这时电压电流表显示的数据为电压继电器的动作电压，然后，慢慢反向调节调压器，使电压降至蜂鸣器无声，这时电压电流表显示的数据为电压继电器的返回电压。（如试验所需交流电压低于10V时，可将试验导线接在0—50A（～15V）的输出端子上，并外接精确的表计）。

3．测量继电器常开、常闭触点动作时间：

首先，根据被测继电器的要求，按以上方法选择好电压或电流，同时将继电器线圈接在相应的输出端子上，同时将继电器的常开或常闭接点与“被测接点”连接起来。合上空气开关，控制开关置于“合”档，慢慢调节调压器至继电器动作的整定值，再把控制开关换至“断”档，使继电器失电。然后：将秒表选择开关放在与继电器“常开、常闭”的相同位子，此时蜂鸣器有声，然后，快速将控制开关朝“动”的方向旋转。当继电器触点闭合或打开时，秒表停止计数，秒表指示灯亮，秒表上显示的值即为常开或常闭触点动作时间。

4．测量继电器常开、常闭触点的返回时间：

首先，根据被测继电器的要求，按以上方法选择好电压或电流，同时，将继电器线圈接在相应的输出端子上，将继电器的常开或常闭触点与“连接接点”连接起来。控制开关置于“合”档，慢慢调节调压器至继电器动作的整定值，然后：将秒表选择开关放在与继电器“常开、常闭”的相反位子，此时蜂鸣器有声，然后，快速将控制开关朝“返”的方向旋转。当地电器触点闭合或打开时，秒表停止计数，秒表指示灯亮，秒表上显示的值即为常开或常闭触点反回时间。

KVA-5型继电器综合实验装置注意事项：

1、在做试验过程中，接点的“通”、“断”动作均通过蜂鸣器的响声与不响来区别，可免去用眼去观察接点的“开”、“合”动作。

2、一般在试验过程中“保持和不保持”开关为不保持状态，如需在继电器动作后维持当时提供电流或电压状态，并显示数据，请将此开关为保持状态，但请注意此时本装置处于上电工作状态，注意安全用电。

3、本机使用220伏交流电源，使用前必须将控制开关置于“断”档，调压器置于“0”位，确定无误后，方可合上空气开关。严禁在无人时处于工作状态。一旦试验停止，必须将控制开头置于“断”档。

4、本机中的可调交流电流、交流电压和可调直流电压输出，在做试只允许使用一组电源输出。

KVA-5型继电器综合实验装置技术参数：

1、源电压：～220V±10%  50HZ

2、zui大额定输出容量：1KVA

3、可调交流电流输出：0—～100A（～7.5V）0—50A（～15V）

4、可调交流电压输出：0—～440V（～2.5A）0—～220V（5A）

0—～100V（20A）

5、可调直流电压输出：0— -110V（8A）0— -350V（3A）

6、电流，电压表能显示各档位的数据（0—50A和0—100A档需要外接标准电流表。）

7、时间测试范围：0—19.999S

8、体积：320×260×210mm

- 重量：20kg

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器生产厂家，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机生产厂家等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!