ES3002双钳多功能接地电阻测试仪应用及技术指标

ES3002双钳多功能接地电阻测试仪（多功能型）又叫双钳接地电阻测试仪。其集合多种测量方法于一体的高级接地电阻测试仪， 该仪表除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能外，还具备了无辅助地极测量的独特功能。它采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术，通过微处理器控制精密4线法、3线法和简易2线法、选择法、双钳法测量接地电阻测试。采用大口径电流钳设计，利用双钳口测量技术，无需打辅助地极、无需将接地体与设备隔离，实现了在线测量。广泛应用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表具有测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。

　　由微处理器控制，可精准检测接地电阻、土壤电阻率、接地电压、直流电阻和交流电流。其使用了快速滤波技术可将干扰减至zui小。同屏显示辅助电极的电阻值，方便判断由于环境因素带来的测量误差，便于更准确测量接地真实阻值。同时存储500组数据，可通过监测软件在线监测数据，USB数据上传PC并具有数值保持及智能报警提示等独特功能。

1、量程及精度

| 测量功能 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二三四线法测量接地电阻(Re)、 直流电阻(R—) | 0.00Ω～29.99Ω | ±2%rdg±5dgt(注1) | 0.01Ω |
|  | 30.0Ω～299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω |
|  | 300Ω～2999Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω |
|  | 3.00kΩ～30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω |
| 选择法测量接地电阻(Re) | 0.00Ω～29.99Ω | ±2%rdg±5dgt(注1) | 0.01Ω |
|  | 30.0Ω～299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω |
|  | 300Ω～3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω |
| 双钳法测量接地电阻(Re) | 0.01Ω～0.99Ω | ±10%rdg±10dgt | 0.01Ω |
|  | 1.0Ω～9.9Ω |  | 0.1Ω |
|  | 10Ω～100Ω |  | 1Ω |
| 土壤电阻率(ρ) | 0.00Ωm～99.99Ωm | ρ=2πaR (注2) | 0.01Ωm |
|  | 100.0Ωm～999.9Ωm |  | 0.1Ωm |
|  | 1000Ωm～9999Ωm |  | 1Ωm |
|  | 10.00kΩm～99.99kΩm |  | 10Ωm |
|  | 100.0kΩm～999.9kΩm |  | 100Ωm |
|  | 1000kΩm～9999kΩm |  | 1kΩm |
| 接地电压 | AC 0.00～100.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.01V |
| 交流电流 | AC 0.0mA～1000A | ±2%rdg±3dgt | 0.1mA |

注：1. 基准条件：Rh Rs<100Ω时的精度。
工作条件:Rh max＝3kΩ+100R＜50kΩ；Rs max＝3kΩ+100R＜50kΩ
2.取决于R的测量精度而定,π=3.14, a:1 m～100m；
 
2、一般规格

| 功 能 | 接地电阻、土壤电阻率、直流电阻、接地电压、交流电流 |
| --- | --- |
| 环境温度湿度 | 23℃±5℃，75%rh以下 |
| 干扰电压 | ＜20V（应避免） |
| 干扰电流 | ＜2A（应避免） |
| 测R时电极间距 | a＞5d |
| 测ρ时电极间距 | a＞20h |
| 电 源 | DC 6V 4.5Ah铅酸蓄电池 连续待机100小时以上 |
| 背 光 | 可控背光，适合昏暗场所使用 |
| 测量方式 | 精密四线、三线法测量、简易二线、选择法、双钳法测量接地电阻 |
| 测量方法 | 二三四线法测量：变极法，测量电流20mA Max 土壤电阻率：四极法 选择法测量：变极法，测量电流20mA Max 双钳法：非接触互感测量法，测试电流1mA Max 直流电阻：变极法 交流电流：平均值整流(钳形) 接地电压：平均值整流(S-ES接口间) |
| 测试电压波形 | 正弦波 |
| 测试频率 | 128Hz |
| 短路测试电流 | AC 20mA max |
| 开路测试电压 | AC 28V max |
| 电极间距范围 | 1m～100m |
| 显示模式 | 4位超大LCD显示，带背光 |
| 测量指示 | 测量中LED闪烁指示 |
| LCD尺寸 | 111mm×68mm |
| LCD显示域 | 108mm×65mm |
| 仪表尺寸 | 长宽高：277.2mm×227.5mm×153mm |
| 电流钳尺寸 | 长厚高：101mm×27mm×214mm |
| 测 试 线 | 4条：红色15m，黑色15m，黄色10m，绿色10m各1条 |
| 简易测试线 | 2条：黄色1.5m，绿色1.5m各1条 |
| 辅助接地棒 | 4根：φ10mm×200mm |
| 电 流 钳 | 2把：音频插头 |
| 电流钳口径 | φ50mm |
| 电流钳引线 | 长2m |
| 测量时间 | 交流电流：约2次/秒 对地电压：约2次/秒 接地电阻、土壤电阻率：约7秒/次 |
| 线路电压 | AC 100V以下测量(接地电压测量功能不能用于测量商用电) |
| USB接口 | 具有USB接口，存储数据可以通过软件上传电脑 |
| 通 讯 线 | USB通讯线1条，长1.5m |
| 数据保持 | 保持数据时“HOLD”符号指示 |
| 数据存储 | 500组，“MEM”存储指示，显示“FULL”符号表示存储已满 |
| 数据查阅 | 查阅数据时“READ”符号指示 |
| 溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
| 电流钳低电流指示 | 选择法或者双钳法测量时,当CT2接收的电流信号低于0.5mA时，显示“ ”符号,此时应检查CT2电流钳的钳入方向 |
| 干扰测试 | 自动识别干扰信号，干扰电压高于5V时“NOISE”符号指示 |
| 辅助接地测试 | 具有辅助接地电阻值测试功能，0.00kΩ～30.00kΩ(Rh max＝3kΩ+100R＜50kΩ；Rs max＝3kΩ+100R＜50kΩ) |
| 报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
| 电池电压 | 电池电量实时显示，电池电压低时提醒及时充电 |
| 自动关机 | “APO”指示，开机15分钟后自动关机 |
| 功 耗 | 待机: 40mA Max(背光关闭) |
|  | 开机开背光: 43mA Max |
|  | 测量：120mA Max(背光关闭) |
| 质 量 | 仪表： 2430g(含电池) |
|  | 电流钳：936g(2把) |
|  | 测试线：1300g(含简易测试线) |
|  | 辅助接地棒： 850g(4根) |
| 工作温湿度 | -10℃～40℃；80%rh以下 |
| 存放温湿度 | -20℃～60℃；70%rh以下 |
| 过载保护 | 测量接地电阻： H-E、S-ES各端口间AC 280V/3秒 |
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
| 耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
| 电磁特性 | IEC61326(EMC) |
| 适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2)；IEC61010-031； IEC61557-1(接地电阻)； IEC61557-5(土壤电阻率)； JJG 366-2004(接地电阻表)； JJG 1054-2009(钳形接地电阻仪)。 |

| 型号 | ES3010 | ES3010E | ES3000 | ES3001 | ES3002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二线法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
| 三线法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
| 四线法 | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
| 土壤电阻率测试 | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | 0.00Ωm~30.00kΩm |
| 交流电压测试 | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~100V | 0.00V~100.0V | 0.00V~100.0V |
| 钳形法交流电流测试 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0mA~1000A |
| 双钳法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~100Ω |
| 选择法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~3000Ω |
| 直流电阻测试 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0Ω~30.00kΩ |
| 全自动换档 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 辅助接地极测试功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 内置电池充电功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 全保护机箱设计 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| NOISE判断功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| USB数据上传功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| FFT抗干扰技术 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 过载保护 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电池电量实时指标 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 电池电压低指示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动关机 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 背光 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 报警功能 | ● | ● | ● | ● | ● |

| 仪表 | 1台 |
| --- | --- |
| 仪表袋 | 1个 |
| 辅助接地棒 | 4根 |
| 标准测试线 | 4条(红色15米；黑色15米；黄色10米；绿色10米各1条) |
| 简易测试线 | 2条(黄色1.5米；绿色1.5米) |
| 6V铅酸蓄电池（内置） | 1个 |
| 充电器 | 1 个 |
| 监控软件光盘 | 1份 |
| USB通讯线 | 1条 |
| 用户手册 | 1份 |

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器生产厂家，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机生产厂家等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!