雷电冲击电压发生器试验装置技术特点

数字化冲击电压（电流）波形记录测量分析系统

GIS振荡操作波及陡波试验装置

冲击电压（电流）发生器试验系统设备技术改造

100-10000kV系列各种容量成套冲击电压（电流）试验装置。并可提供多种波形系列成套冲击电压（电流）发生器。冲击试验装置主要由：发生器本体、截波、分压器、四组件控制台（控制台分为微机型和普通型）、数字化波形记录系统等组成。

适用范围：变压器、电抗器、互感器及其它高压电器、高压晶闸管阀SVC(HVDC)、电力电缆、各类高压绝缘子、套管等试品的标准雷电冲击，雷电截断波，操作冲击及用户要求的非标准冲击波的各类冲击电压试验。一套设备就可产生多种试验波形（标准的和非标准的波形，用户提出来的波形）。

适用领域：电力设备制造厂，铁路通信，航空航天和航空航天飞行器,军工科研单位，大专院校以及气象等部门的防雷和雷电试验.

冲击电压发生器主回路电路如下：

1B：充电变压器

D：高压整流硅堆

R0：充电保护电阻

R1.R2：直流电阻分压器

C：主电容器

R：充电电阻

Rf：波头电阻

Rt：波尾电阻

r1:阻尼电阻

C1.C2:电容分压器

二、GHCDY系列冲击电压发生器使用条件

2.1安装、使用处海拔高度不超过1000米

2.2周围空气温度：-20℃～＋40℃，空气相对湿度不大于85％(20℃)

2.3无导电尘埃存在

2.4无火灾及爆炸危险品

2.5不含有腐蚀金属和绝缘的气体和蒸汽

2.6无剧烈振动、碰撞和强烈颠簸

2.7地平水平面不超过3度，移动式装置地面不平度±1mm/m2

2.8电源电压的波形为正弦波，波形畸变率小于3％，频率50Hz，电源侧应不遭受来自外部的过电压。

2.9设有一可靠接地点，接地电网应有良好的冲击特性，稳态下接地电阻不应大于0.5W,且接地点应在本体附件。

2.10产生雷电冲击电压波时，发生器高压端对周围接地物体的zui小安全距离如下表所示：

表（1）、冲击电压发生器

额定电压(kV) 1800 2000 2200 2400

zui小距离(m) 4.5 5.0 5.5 6.0

表（2）、冲击电压发生器

额定电压(kV) 3000 3200 3600 4000 4800

zui小距离(m) 7.5 8.0 9.0 10.0 12.0

2.11产生操作冲击电压波时，发生器高压端对周围接地物体的zui小安全距离见下表：

表（3）、冲击电压发生器

额定电压(kV) 1800 2000 2200

zui小距离(m) 14.5 18.9 24

表（4）、冲击电压发生器

额定电压(kV) 3000 3200 3600 4000

zui小距离(m) 62.5 78.5 125 198

三、GHCDY系列冲击电压发生器主要技术参数

3.1额定级电压±200kV，zui大充电电流100mA

3.2输出电压波形

3.2.1在不同额定电压下和一定负荷电容时，能产生±1.2/50μS雷电冲击电压全波和±250/2500μS操作冲击电压波。

3.2.2利用多球截波装置可获得截波时间为2～5μS的雷电冲击电压截波，截波时间分散性的标准偏听偏差不大于150nS。

3.3电压利用系数：在不同负荷电容配备一定的冲击电容，产生1.2/50μS雷电冲击电压波和250/2500μS操作冲击电压波时，利用系数分别不小于0.85和0.70。

3.4使用持续时间：在2/3额定电压以上每两分钟充放电一次，可连续运行，在2/3额定电压以下，每分钟充放电一次，可连续运行。

3.5电压、能量和高度（本体）

表（5X1电压发生器

表（6）X2冲击电压发生器

3.6弱阻尼电容分压器和多球截波装置的电压和高度

表（7）弱阻尼电容分压器

表（8）多球截波装置

5.1、准备工作

5.1.1选择合适容量、电压的电源

5.1.2按表（1）、（2）、（3）、（4）合理将设备就位

5.1.3按项5“设备组成项“选择合适导线，正确接好每一根线。

5.1.4接好设备的接地线，设备的接地线应相互相联，zui终一点接地且应在本体附近，特别应注意的是接地线应采用铜皮相联。

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!