单相继电保护测试仪产品主要技术指标

单相继电保护测试仪，采用不锈钢或塑铝机箱，美观牢固，减震性能良好。采用双碳刷调压器（即双面调调压器），大旋钮调节负载较重的交直流电压、电流，小旋钮调节负载较轻的交直流电压、电流，可两路同时输出。采用0.5级数字表，高精度传感器，测量，采用六位数显电秒表，可满足时间测量，实为继电保护工作人员外出作业的良好工具。

单相继电保护测试仪分为主回路和辅回路两个回路，主回路采用大旋钮调节，辅回路采用小旋钮调节，主回路通过面板上“输出选择”按键开关控制其输出的各种量，并且每切换一种输出的同时，仪器上的数字电压/电流表可自动监视其输出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出，测量可外附万用表测量。

技术参数：

1．输入电源：AC220V±10% 50Hz

2．标称容量：1KVA(可根据要求增加或减小容量)

3．输出：

主回路：AC 0-250V（3A）

（大旋钮调节） 0-500mA（20V）串电阻

0-10A（20V）串电阻

0-150A（15V）

DC 0-350V（3A）

0-10A（20V）

0-500mA（15V）串电阻

辅回路：

（小旋钮调节） AC0-250V（1A）

AC0-20V（1A）

DC 0-350V（1A）

4．2000型单相继电保护测试仪测量范围：

测电压范围： 0-500.0V（直测）

测交流电流范围：0-500mA（直测）

0-10.00A（分流器输入）

测时间范围： 0-999.999S（分辨率为1mS）

5．标准度：测量标准为0.5级

6．外形尺寸：272mm*172mm*262mm

7．重量：12Kg

8．使用环境温度：-20℃-45℃

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!