绝缘耐压试验装置应该注意些什么？

接入0~220V电源，调节工频耐压试验台，根据试验变压器的电磁感应原理，使变压器产生0~30KV工频高压至各电极，使绝缘靴（手套）获得规定的试验电压。根据绝缘靴（手套）试验规程，读取、纪录测试参数。
绝缘耐压试验装置选型参数
1、输入电压：～220V 50Hz
2、输出电压：0-30kV
3、容 量：3kVA
4、测试数量：每次6只
5、测量数据：可显示打印每只被试品电压值；泄漏电流值
6、过流保护；过压保护；自定义时间、电压、泄漏电流值
7、液晶显示，全中文菜单操作，带打印
8、测量准确度：电压±2%（±3个字）电流±2%（±3个字）
9、质量：绝缘靴（手套）操作箱12Kg工频耐压试验台60kg

绝缘耐压试验装置使用说明
1、绝缘靴（手套）内外盛水试验时，卸掉隔板和海绵。绝缘靴（手套）内外盛水呈相同高度，应有90mm的露出水面部分，并确保绝缘靴（手套）露出水面的部分干燥清洁，然后将高压电极置于绝缘靴（手套）内并将绝缘靴（手套）夹好。
2、绝缘靴内装钢珠试验时,盛水槽内加水至隔板使海绵充分浸水即可，将一个与所试靴号一致的金属片放入靴内, 将高压电极置于绝缘靴内，使高压电极与金属片接触，然后在金属片上铺满直径不大于4mm的金属球，其高度不小于15mm。
3、先将六只电极水面至少15cm,然后将水槽上的高压接到绝缘子一端，另一端接到水槽电极（1~6）任意一个上。此时水槽四周有高压，连接电极信号线时，尽量距离水槽远点，其它的接线方式和绝缘靴（手套）一致。
4、试验前，先将标有(高压危险)那一侧的高压线与水槽一端的连接孔安装固定好以后,方可进行试验。
5、按相关规程设置好场地，接好设备连线，有条件的地区应有专门负责安全的人员在场指导。
6、合上电源开关,进入测量状态，系统自检几秒钟。
7、按下测试按钮,工作信号灯亮，调压器带电，显示屏上的电压栏应有高压电压指示(kV),同时显示6路的泄露电流值(mA)。
8、在升压的过程中报警蜂鸣器会工作发出响声,表示此时正在升压，并密切注视电压值和电流值。当电压升至设定电压值时，升压就会停止，此时就会自动计时，到时间后就会自动降压。(如图一)
9、注意观察毫安表，如有绝缘靴（手套）绝缘性能下降，此时该毫安表将有所指示。试验过程中如任何一路电流指示超出被试品规定的范围，系统就会自动切断高压电源，关掉电源开关找出相关原因再进行试验。
10、在升压或耐压试验过程中，如发生短路、闪络、击穿等过电流时，电流继电器会动作，（同时不合格的一路就将会反白显示,在相应的一路前并且保持泄漏电流值,如图二）使调压器自动断电，表示被试品不合格。此时调压器将自动回零。并切断电源，以便下次操作。尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!