绝缘靴手套耐压测试仪的正确操作及维护保养方法

绝缘靴手套耐压测试仪由试验主机及试验台两大部分组成。当拆开两部分的包装箱后，将试验台固定好，并将主机、放电棒接地线连接好。连接好主机和高压箱的控制线。
试验时，将被试品内装好钢珠（每只绝缘靴约用1.5-2.0公斤金属球），再通过锁紧螺钉调节电极杆，使电极插入绝缘靴（手套）内，到钢珠面相同的位置为止。
上述工作完毕后，
工频耐压试验：
试验开始→装上被试品→打开高压箱电源→打开主机电源→按设置→进入设置画面，设置好试验电压，泄漏电流，试验时间。后进入测试画面，按下高压开，打开自动状态，按开始，进行测试，完成后自动降压。
直流耐压试验：
试验开始→取下变压器短路杆→把电容高压硅橡胶线接上电极→装上被试品→打开高压箱电源→打开主机电源→按设置→进入设置画面，选择直流试验，设置好试验电压，泄漏电流，试验时间。后进入测试画面，按下高压开，打开自动状态，按开始，进行测试，完成后自动降压，试验结束→关闭高压→关闭主机电源→关闭高压箱电源，然后用放电棒对电极完全放电后挂好接地线，取下高压硅橡胶线接地，最后取下被试品。
注意：高压开关在调压器零点时才能闭合，如高压开关按下后无反应，请在测试画面按住降压开关，待调压器回零后，再按下高压开，此时会听到“嘟”继电器吸合声。如长期不使用该设备，应使电动调压器离开零位，防止零位开关弹片长时间受力失去弹性。

绝缘靴手套耐压测试仪的维护保养
该装置使用完毕后，确保试验台干净。
若长期不使用应该保持配件内外干燥，电极杆、绝缘杆无水分。
使用前应测量绝缘杆的绝缘电阻，必要时用高压测试其耐压值不得低于50KV.

专用试验箱
专用试验箱主要用于对绝缘靴，绝缘手套的试验，它依新安规的要求进行设计，不但采用了新型轻便的组合结构，而且采用了新安规要求的专用电极，同时科学的以每只试品的泄漏电流作为判断的科学依据，是传统试验方法按新安规的革新所在。
专用试验箱，每套装置配绝缘靴试验箱6个，绝缘手套试验箱6个。

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!