STR1030D单相标准功率源产品特点和技术指标

STR1030D单相标准功率源是我司在三相标准源基础之上进行提炼而推出的又一款高端智能化标准设备，它仍然采用表源一体化、全数字闭环标准源技术进行设计，大量使用嵌入式系统、CPLD芯片和众多高精度A/D、D/A等一系列高标准器件，使得仪器稳定可靠，便于携带，可广泛应用于各种电力仪表生产企业、计量检测机构、电力试验部门及其他各种需要单相标准信号场合。

STR1030D单相标准功率源产品别称：

多功能校准仪 单相标准源 单相功率源 单相信号源 单相校准仪 标准源 单相校准源

STR1030D单相标准功率源产品特点

1. 采用触摸屏加面板按键操作控制，显示直观操作极为简便。

2.内嵌高等级标准电能表，并以此为标准进行数字闭环反馈，电压、电流、频率、相位、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等各参量均可作为标准使用。

3.可广泛用于各种单相数显电力仪表、单相电能表、多功能仪表、单相保护器、继电器、单相保护装置、电气火灾监控系统、剩余电流报警探测器等等产品的检测校准以及各种需要单相电参数标准信号的电力、电气试验、计量检测机构，同时也可方便携带到现场作为单相标准信号来进行使用。

4.具有多种保护功能：限流保护、功放保护、电压短路保护、 电流开路保护、功放热保护等功能。

5.智能档位：在仪器允许输出的范围内，用户可以任意设定电压电流各自的额定电压、电流档位，电压电流的试验点、调节细度均参照用户设定的额定档位值，方便用户操作，任意设置，灵活组合方便各种试验使用。

6.仪器带有RS232串口，及上微机软件，可以通过电脑来进行操作，开放通讯协议便于二次开发及用户进行改造升级使用。

7.仪器有中、英文版本，可供出口使用

。

STR1030D单相标准功率源技术指标

1、交流电压输出 ：

调节细度：0.01%RG

分辨率：6位有效数字

准确度：优于±0.1%RG

稳定度：优于±0.01%RG/1min

失真度：优于 0.3%  （非容性负载）

输出功率：额定 20VA

满负载调整率：小于±0.01%RG

输出范围：10V～456V

档位设置： 57.7V、100 V、220V、380V ，内部自动档位切换 。

2、交流电流输出 ：

调节细度：0.01%RG

准确度：优于±0.1%RG

分辨率：6位有效数字

稳定度：优于±0.01% RG /1min

失真度：优于 0.3%

输出功率：档位额定输出20VA。

满负载调整率：小于±0.01%RG

输出范围： 0.5mA～ 24A

档位设置： 0.2A、1A、5A、20A，自动档位切换。

3、功率 ： 准确度：优于 0.1%RG ；  稳定度：优于 0.02%/1min分辨率：6位有效数字（有功功率、无功功率、视在功率）

4、功率因数 ：调节范围：-1～0～+1；  分辨率：0.00001；

准确度：0.001。

5、相位：

调节范围：0～359.99° ；分辨率：0.001 °；准确度：±0.05°

6、频率 ：

调节范围：40Hz～70Hz ；分辨率：0.001Hz ；准确度：±0.003Hz

7、谐波输出：

可以准确输出 2～31 次谐波，各次谐波可以任意组合叠加在一起同时输出，但是输出谐波时总的谐波含有率之和不要超出下表所出的限制。谐波含量显示准确度0.1%，谐波含量显示分辨率4位有效数字。谐波相位（相对于基波）调节范围0-359.99°。

| 谐波次数 | 电压zui大谐波含有率（相对于基波） |
| --- | --- |
| 2-8 | 40% |
| 9-15 | 30% |
| 16-31 | 20% |

8、供电电源 ：  单相AC 220V，50/60Hz。
9、规格： 458*430*148m        重量：10Kg。

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!