讲解耐压测试仪应用故障及维修方法

耐压测试仪校准与维修故障排除
1、校准
1）电压校准
（1） 仪器处在复位模式，电压调节钮逆时针旋到底；
（2）将高压表与耐压仪连接好；
（3）按下启动钮，调整电压输出钮，使高压表的读数为表1所示的检测点数值(常选用满量程值)调整相应的电位器， 使表头指示与高压表指示的误差满足技术要求。

表１

| AC电压范围 | 电位器 | 检测点 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5 kV | W4 | 0.5;1;1.5(kV) | 5% |
| 3 kV | W4 | 1;2;3(kV) |  |
| 5 kV | W4 | 1;3;5(kV) |  |

2） 耐压测试仪漏电流校准
（1）将数字电流表与耐压测试仪连接好；
（2）仪器处在复位模式，电压调节钮逆时针旋到底，漏电流选择开关放在2mA档（2mA为校准漏电流基准档）；
（3）按表2选择合适的负载电阻；

表2     耐压测试仪校准电压为500V

| 电流(mA) | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻(kΩ/W) | 1000/1 | 500/1 | 250/1 | 100/1 | 50/5 | 25/10 |

（4）将负载电阻串联到数字万用表和测试回路中；
（5）按下启动钮使仪器处在测试状态，缓慢调整输出电压约500V，看数字表电流显示在1mA处，然后调整电位器W8，使仪器电流表读数为1mA；
（6）在校准基准电流1mA处正确无误时，调节报警电流（1mA）,可调节电位器Ｗ7使之报警；
（7）检查0.5mA、2mA、5mA、10mA、20mA各点的报警值应在±5%范围内为合格；
（8）若有个别档超差，可根据超差值的高低，适当地将报警值调低或调高。
2、维修
序号

耐压测试仪常见故障现象
故障排除
1
按电源开关后显示板无显示
保险丝烧坏，更换后正常
2
按启动开关后测试灯不亮，无高压输出
NE556芯片损坏，更换后正常
3
按下定时开关后定时无效
9013三极管损坏，更换后正常
4
打高压时仪器死机
7107显示芯片损坏，更换后正常
5
高压棒上的启动开关按下无高压输出
高压棒启动开关损坏，更换后正常
6
仪器开机报警
预置电位器损坏，更换后正常

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!