100A断路器开关回路电阻测试仪原理和使用

随着我国经济的快速发展，对电力的需求也日益提高，电力工业的发展对社会的贡献也日益突出，电力传送以及传输，也是电力部门所重视的，回路电阻是表征导电回路的联接是否良好都是重要的参数，其值的大小是影响正常工作的载流能力和短路电流的切断能力，电力工作者在做预防性试验和交接试验的时候，需要准确测量电力系统中电力变压器、开关、断路器等大电流设备的回路电阻值，它们的回路电阻值主要取决于动、静触头间的回路电阻，所以电网中运行的电力变压器、开关、断路器等设备的回路电阻已成为安全运行考核、验收的重要参数。

由于回路电阻测试仪是在大电流的条件下工作的，为了消除引线电阻、提高测量精度，采用的是四线制接线测量方法，同时也为了避免过热，要求电流持续时间要短，使用牢固的电流接线，根据规程的要求均匀的选取检测点进行，当回路电阻测试仪输出电流后，用回路电阻测试仪的输出值直接同直流大功率有源标准电阻器的数显屏上读数相比较，能最大限度地提高测量的精准度。

回路电阻测试仪在测量的时候，由高频开关电源输出100A或更大的电流,施加于被测电阻的两个端钮之间,通过采样电路采集电流流过被测电阻所产生压降的模拟信号,经前置放大器放大后,由A/D转换器将模拟信号转换成数字信号,再经微处理器对数据进行滤波、运算、处理,根据串联电路电流处处相等的原理,通过欧姆定律R=U/I,由负载两端的压降U和回路中的电流I之比得出被测体的直流电阻值。

回路电阻测试仪采用了高可靠性的大功率集成电路，由直流恒流源、前置放大器、A/D转换器、指示装置等部分组成，是具有毫欧，微毫欧量程的低值电阻测量仪，操作简单，可以一键测量回路电阻、导线电阻、线圈的电阻等，且测试电路能够自动稳流，保证了测试数据的稳定可靠，上面就是小编给大家做回路电阻测试仪这块的相关知识，如果大家想对仪器有更多的认识，可以关注我们哦，小编会在每天的文章当中更新更多的仪器相关的知识，谢谢大家。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!