讲解便携式耐电压测试仪应用及现场操作步骤

便携式耐压测试仪是一种测试电子元器件、电线电缆和电子设备等电器产品耐压性能的测量仪器，便携式耐压测试仪适用于各种电机、电器、仪器仪表和家用电器以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试，便携式耐压测试仪为全数字显示，能显示在测试时被测物品上漏电流数值 ，可任意设置报警电流值，输出波形为50Hz正弦波，具有时间预置和显示，测试时间等功能，操作方便，安全可靠，性能良好，测试要求符合GB4706.1《家用和类似用途电器安全通用要求》和GB9706.1《医用电气安全通用要求》及GB4943、GB4793等国家标准中相关条款的试验要求所需的测试设备，DBNY-S便携式耐压测试仪在电力部门，医疗单位得到广泛的使用。

便携式耐压测试仪现场的操作步骤 ：

1.在确定仪器输出电压示值为“0”，测试灯“熄灭”状态下将高压测试线（红色）一端插入便携式耐压测试仪的相对应（AC或DC）高压输出端，另一端与被测物的电源输入端或其他带电部件相连接。再将另一根测试接地线（黑色）一端插入便携式耐压测试仪的接地端并锁紧，另一端与被测物的外壳（金属）或电源输入端的地线端相连（若被测物与大地或地线相连，则便携式耐压测试仪接地端必须与它连在一起）。

2.按下“启动”按钮，“测试”指示灯亮，电压示值为当前试验电压值，漏电流示值为被测物上当前漏电流值，如被测物为合格品，试验时间一到，无声光报警声，同时便携式耐压测试仪自动切断输出电压；如被测物在试验时间内不合格，则“报警”灯亮，蜂鸣器发出报警声，便携式耐压测试仪自动切断输出电压，可按下“复位”按钮，消除报警。

3.用线控端子进行耐电压测试（面板上“启动”、“复位”按钮失效，）“定时”键置于“关”位置。

a. 另购生产的线控测试棒一付，将黑色接地线一端插入仪器接地接线柱，另一端夹住被测物的接地端，将棒的线控插头插入仪器线控插座，棒的高压插头插入“高压”输出端；然后把测试棒的棒针接触被测物带电部件处，按下测试棒上按钮即“启动”，松开此键“复位”。

b. 线控接口引脚定义

自行接线，当线控 4、5 脚闭合时，便携式耐压测试仪“启动”；1、2 脚闭合时，便携式耐压测试仪“复位”。（注：线控引线长度不可超过 2m，控制信号为无源触点。）

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!