讲解在实际工作中的耐电压测试仪操作方法

【解答】操作方法：

（1）接通电源：确定“电压调节”旋钮已置“0”位，然后打开电源开关。

（2）设定“漏电流”值：按下开关“15”，调节“漏电流预置”电位器“14”将“漏电流”预置在所需值。

（3）连接被测件：根据被测件的需要，将测试线和被测件连接好。

（4）“定时测试”：将定时开关“17”置在“定时”位置，调节定时拨盘开关，设定所需的定时时间，然后按下“启动”开关，并调节“电压调节”旋钮使输出电压至所需值。

（5）“手动测试”：将定时开关“18”置在“手动”位置，按下“启动”开关即可。

（6）在测试过程中，如果检测到的“漏电流”值超过设定的“漏电流”预置值时，仪器会自动报警并切断输出电压。这时只要按下“复位”开关即可，仪器回到待测试状态。（若采用外控测试超漏时，应松开测试棒上的启动开关方可继续进行测试）

（7）如果检测到的“漏电流”没有超过设定值，则定时时间到或按下“复位”开关后，仪器回到待测试状态。

（8）摇控测试：将摇控测试捧上的五芯插头插入仪器上的插座内，按下测试棒上的开关即可进行测试。注意：在使用遥控测试棒测试时，仪器的定时功能无效。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成，供参考，如有问题请及时沟通、指正。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!