# 交流耐压测试仪测试优点及缺点

交流耐压测试仪测试的优点

耐压测试仪测试优点在于，交流耐压测试仪可以检测所有的电压极性，这更接近与实际的实用情况。另外，由于交流电压不会对电容充电，因此大多数情况下，无需逐渐升压，直接输出相应的电压就可以得到稳定的电流值。并且，交流测试完成后，无需进行样品放电。

交流耐压测试仪测试的缺点

交流耐压测试的不足在于，如果测试中的线路中有大的Y电容，在某些情况下，交流测试将会误判。大部分安全标准允许使用者在测试前不连接Y电容，或者改为使用直流测试。直流耐压测试在加高电压于Y电容时，不会误判，因为此时电容不会允许任何电流通过。

耐压仪大允许误差的考虑由于耐压测试仪的输出电压不会100%准确，在确定测试电压的同时，应考虑仪器输出电压的误差，可以采用耐压仪本身的技术指标或上级机构的校准证书。例如在交流3000V下进行耐压测试，耐压测试仪在此上的大允许误差为3%，即90V，那么为了保证足够的测试电压，应将输出测试电压调节到3090V才足够。当然，如果高压耐压测试仪本身输出偏高，则这样做存在电压偏高的风险，测试者应充分考虑。

准确测试的注意事项新型的程控耐压测试仪往往提供了许多老式型号中没有的功能，比如电压预设定、电流预设定、地线测试、电弧检测、电流除零等。这些功能可以为测试带来许多的方便，然而正确的使用这些功能却往往容易被忽视。

交流小电流测试某些仪器生产商宣称他们的耐压测试仪可以达到纳安级别的漏电流分辨率。然而，实际的交流测量使得人们很难真正进行这样小电流的测试。在任何电路中都有一定量的电容存在，即使是一个简单的变压器也在其绕线和铁芯间有电容。电容不但会因为有一定的电阻而产生漏电流，在交流电压下电容本身也是一个阻抗器件。这些电流是独立于用户所希望测试的电流之外的，其大小取决于电容值、频率和施加电压。

大多数的耐压测试仪往往在电压回路端接地，有时被测试的样品也会在低端接地，因此在这种情况下，耐压测试仪所测量到的漏电流必然是通过被测样品的漏电流和耐压测试仪本身漏电流的总和。耐压测试仪本身漏电流通常是非常小的，然而在测量纳安级的漏电流时，它将是一个主要的问题。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!