讲解耐电压测试仪日常产品点检注意事项

耐电压测试仪使用方法是预先对一批样品做漏电流试验，得到一个平均值，然后确定一个略高于此平均数的值为设定电流。由于被测试仪器不可避免存在着一定的泄漏电流，因此应该保证所设定的报警电流足够大，以免被泄漏电流误触发，同时应足够小以避免放过不合格的样品。在某些情况下，还可以通过设定所谓的下限报警电流来判断样品是否与耐压测试仪的输出端有接触。

电压、电流数字显示

·变压器输出功率大

·耐久的抗冲击保护功能

·操作简便、性能可靠

·漏电流连续可调

耐压测试仪日常点检注意哪些：

首先我们要先了解耐压测试仪点检的目的，为确保仪器功能处于正常测试状态，以保障产品的检验，确保产品的质量。

第二点就是了解它的适用范围

适用于本公司凡是用于检验产品的耐压测试仪，其日常的操作和测试活动。

第三耐压测试仪的操作说明

1.开启耐压测试仪，检查仪器的输出电压、漏电流和时间的显示正常

2.调节输出电压为2000VAC，切断电流设置为0.5 mA /1.0mA/2.0mA测试时间设置为2秒钟（或是设置为“不定时”）

3.取出耐压测试仪点检器，按照右侧图①与耐压机连接。

耐压测试仪适用于各种电机、电器、仪器仪表和家用电器，以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试。该仪器操作方便，安全可靠，性能良好，维修方便，是符合GB4706.1《家用和类似用途电器安全通用要求》和GB9706.1《医用电气安全通用要求》及GB4943、GB4793等国家标准中相关条款的试验要求所需的测试设备。

大多数的耐压测试仪往往在电压回路端接地，有时被测试的样品也会在低端接地，因此在这种情况下，耐压测试仪所测量到的漏电流必然是通过被测样品的漏电流和耐压测试仪本身漏电流的总和。耐压测试仪本身漏电流通常是非常小的，然而在测量纳安级的漏电流时，它将是一个主要的问题。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!