ZL4650型SF6密度继电器校验仪技术参数

SF6密度继电器校验仪是对各种SF6密度继电器进行校验，以及对SF6气体任意环境温度下的压力进行标准换算的一种便携式校验仪器，具有测试速度快、精度高、使用方便灵活等很多特点，是很多电力工程人员经常需要使用到的仪器。

全自动SF6密度继电器校验仪器。ZL4650 SF6密度继电器校验仪采用微机技术，能对各种SF6密度继电器进行校验，以及对SF6气体任意环境温度下的压力进行标准换算的一种便携式校验仪器，也为SF6电气产品的生产、安全运行、预试和维护提供方便。

在封闭容器中，一定温度下的SF6气体压力可代表SF6气体的密度。为了能够统一，习惯上常把20℃时SF6 气体压力作为标度值。在现场校验时，在不同的环境温度下，测量的压力值都要换算成其对应20℃时的压力值，从而判断SF6密度继电器的性能。ZL4650型智能型SF6密度继电器校验仪对这个过程是自动完成的，既准确，又灵活方便。本仪器除可对SF6密度继电器校验外，还具有对压力表、密度表进行校验和仪器自校的功能，这样不仅可以一机多用，还免除了仪器送检和返厂校验的难题。

ZL4650型SF6密度继电器校验仪产品特征：

1．采用高性能十六位单片机进行检测与控制，集成程度高。机电一体化设计，精度高，重复性好，可靠性高。

2．配置了单色液晶屏和旋转开关，操作简单、界面美观，所有参数及状态一目了然。

3．自动完成压力测量和20℃值转换，从而完成了压力、温度间的动态自动补偿。并显示被测环境温度下的压力、20℃时环境温度下的压力、环境温度。*解决了SF6气体密度继电器现场校验难的问题。

4．所有测试过程自动由单片机完成，不用人工干预，避免了繁琐的人工气路调节操作。

5．汉字报表式打印测试结果，并对试验结果进行智能分析。

6．能同时存储32次试验结果，并具有掉电数据保护功能，可随时查询和打印以前的试验结果。

7．校验过程中无需恒温室，可以在任意有效温度范围内对SF6气体密度继电      器、压力表进行检测。

8．配有多种型号过渡接头，大多数型号开关的密度继电器不用拆卸即可进行现场检测。

9．检测过程中不浪费SF6气体。

10．除密度继电器校验功能外，本仪器还具有20℃压力表校验和常温压力表校验功能。

11．具有在线修改系统时钟的功能。

12．具有在线修改系统压力功能。

13．核心元器件采用进口元件，性能可靠。

14．能同时测试一组报警信号、二组闭锁信号。

15．本产品为便携式工具，使用方便可靠，是SF6密度继电器校验的*设备。

ZL4650型SF6密度继电器校验仪主要技术参数：

| 项目 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 环境温度 | -20℃～70℃ |  |
| 相对湿度 | ≦90%RH |  |
| 工作电源 | AC220V、50Hz |  |
| 仪器功率 | 50W |  |
| 仪器精度 | 0.2级 |  |
| 压力显示分辨率 | 0.001MPa |  |
| 压力校验范围 | 0～1MPa |  |
| 环境温度显示分辨率 | 0.1°C |  |
| 校验对象 | 单报警、单闭锁、单报警单闭锁、单报警双闭锁 |  |
| 尺寸重量 | 主机 | 尺寸：400×320×160(mm3) 重量：6.2kg |
|  | 附件箱 | 尺寸：400×370×200(mm3) 重量：4.8kg |

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!